REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

ALLEGATO “A”

OGGETTO: RICHIESTA FORNITURA APPARECCHIATURA PER EMOGASANALISI

Gara per la fornitura in service di strumentazioni per emogasanalisi

Determinazioni complessive richieste n.19.000/annue da eseguirsi su 8 analizzatori  da allocare rispettivamente:

- N° 2 U.O. di RIANIMAZIONE                                                N° campioni annui circa 6500

- N° 1 U.O. UTIN                                                                        N° campioni annui circa 4500

- N° 1 U.O. GINECOLOGIA di Enna                                         N° campioni annui circa 2000

- N° 4 MCAU comprensive delle strutture semplici                   N° campioni annui circa 6000

Di seguito si riportano i requisiti minimi

Requisiti minimi indispensabili (pena esclusione):

- Strumentazione nuova di fabbrica, l’ultimo modello immesso sul mercato

- La strumentazione dovrà permettere la misura simultanea dei seguenti parametri: pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Glucosio, Lattato,  CO-Ossimetria (O2Hb, COHb, HHb, MetHb, tHb, sO2, Bilirubina Totale)

- Strumenti di tecnologia avanzata (a cartuccia/cartucce multi test), non saranno ammessi sistemi con tecnologia mista (cartuccia e altro consumabile ad esempio singoli elettrodi di qualsiasi natura a bordo) e sistemi a tecnologie monotest (cartuccia usa e getta)

- Per cartuccia si intende esclusivamente uno o più blocchi non ispezionabile, contenente tutto il necessario per l’esecuzione dei test:  reattivi, sensori, scarico e controllo di qualità.

- Tutte le cartucce a bordo dovranno essere ermeticamente sigillate, per ridurre il rischio biologico.

- Gli analizzatori dovranno avere on board al massimo 3 consumabili, inclusi i controlli di qualità e scarico ed esclusa la carta termica.

- Tutti gli Elettrodi devono essere interni ad una delle cartucce utilizzate: dovranno essere sostituiti in unico blocco, no sostituzione di più elementi.

- Tutti gli strumenti offerti dovranno essere corredati di lettore di codice a barre.

- Tutti gli strumenti offerti dovranno avere la stampante incorporata.

- La quantità di campione da utilizzare per effettuare la misura simultanea prevista per il profilo completo deve essere ≤ a 180 microlitri.

- Sistema di campionamento automatico in aspirazione compatibile con tutti i tipi di siringhe e capillari.

- Controllo di Qualità minimo 2 livelli per almeno 3 sessioni giornaliere per 365 gg. (6CQ/gg) .

- Assistenza tecnica garantita entro massimo 24h solari dalla richiesta di intervento nei giorni lavorativi, reperibilità telefonica

- Minimo 2 visite anno per controllo analizzatore e manutenzione preventiva

- Gruppo di continuità o batteria tampone obbligatorio per ogni strumento, che garantisca una continuità operativa per almeno venti minuti senza l’alimentazione della rete elettrica.

Viene richiesta assistenza tecnica full risk, manutenzione ordinaria e straordinaria, formazione degli operatori, aggiornamento Hardware e Software e ogni ulteriore attrezzatura necessaria alla completezza dell’esame.